## Sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产品规格型号 | 项目参数
1 | QHYZYB-2023092201 | 血液回收分离机专用耗材（进口） | Xtra 55ml,125ml,225ml | 耗材由离心杯（55mL，125mL，225mL）、注入管路、血液回输袋、废液管路、废液袋、底部出口管路、吸引管路、真空管路、血液收集瓶（Top/Bottom）组成。 本产品与Sorin XTRA 自体血液回收分离机配套使用，用于自体血液的回收和/或处理。
2 | QHYZYB-2023092202 | ATP采样器 (进口） | U1trasnap | 适用于荧光检测仪配套使用。
3 | QHYZYB-2023092203 | 快速输血输液加压器（国产） | DRQ-R | 适用于手术前.中.后患者的输血.输液。可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现，从而降低医疗事故。
4 | QHYZYB-2023092204 | 喉镜（进口） | 03.12020.592； 03.12020.602； 03.12020.612； 03.12020.622； 03.12020.632； 03.12020.642； | 光纤喉镜的手柄，采用了网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤传递光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮。可更换光纤导管设计，经济，环保，无残留，易于清洗，高品质的不锈钢（表面亚光处理）防止光线反射，可以134°C高压进行4000次以上消毒。强大的光纤线束，截面（3.0*7.0mm）放置了不小于8000束极光线束。(标准配置：1个手柄+3个叶片可选）
5 | QHYZYB-2023092205 | 玻璃体温计(国产） | 三角型棒式（口腔用、肝门用） | 用于临床测量人体温度，玻璃体温计符合国家计量技术规范。
|  | 腕带（国产） | 各号（手写腕带） | 显示患者信息，便于识别身份，带塑扣。要求防水放油防酒精
|  | 施封锁（国产） | S17V(一次性锁） | 抽紧型塑料封条，采用PP材质，总长400mm，圆形锁杆，锁杆粗2.5mm，厚度≧1.5mm，黄色，有效温度-45-50度，拉力≧200N。
|  | 粘尘垫（国产） | 65*115cm | 适用于科室医生.患者及家属一个无菌通道。减少病毒的浸入。
6 | QHYZYB-2023092206 | 标准级显微镜载玻片（国产） | 7015（25*75mm) | 标准级显微镜载玻片.单头单面蒙砂,抛光边, 45°角,夹纸,防潮包装. 50片/盒.
|  | 显微镜盖玻片（国产） | 7201-IP(24*24mm) | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*24mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装. 200片/盒.
|  |  | 7201-IP(24*32mm) | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*32mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.100片/盒.
|  |  | 7201-IP(24*50mm) | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*50mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装. 100片/盒.
7 | QHYZYB-2023092207 | 胎儿监护记录纸（国产） | 150mm*100mm-150P | 与胎心监护仪配套使用
152mm*90mm-150P
112mm*90mm-150P
8 | QHYZYB-2023092208 | 组织固定液（10%福尔马林中性固定液）（国产） | 500ml | 10%福尔马林中性固定液：由（37%-40%）甲醛溶液、二水合磷酸二氢钠、十二水合磷酸氢二钠、蒸馏水等组成。PH值调整至7.0左右。适用范围：预期用途 用于新鲜组织样本的固定
|  |  | 5L | 10%福尔马林中性固定液：由（37%-40%）甲醛溶液、二水合磷酸二氢钠、十二水合磷酸氢二钠、蒸馏水等组成。PH值调整至7.0左右。适用范围：预期用途 用于新鲜组织样本的固定
9 | QHYZYB-2023092209 | 止血海绵（国产） | FKS-A（60*20MM） | 产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，裁剪成所需规格的膜片。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35倍；产品应无菌，环氧乙烷灭菌。适用于人体体表创伤的止血及护创。
10 | QHYZYB-2023092210 | 一次性无菌保护套（国产） | 显微镜保护套：20*200 | 由聚乙烯薄膜、橡胶圈、双面胶、乳胶片、松紧带、布带绳基材组成。 适用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。
11 | QHYZYB-2023092211 | 一次性使用高频手术电极（国产） | HWGDJ-I-25（手控普通型） | 产品由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成。适配电极有：刀形、针形、球形、环形、B形、三角形。其中，刀形、针形和球形电极为303不锈钢，绝缘套管为ABS，包裹于303不锈钢外；环形、B形、三角形电极为钨丝和不锈钢，绝缘套管为ABS，包裹于303不锈钢外。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。适用范围:产品适用于与高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。
12 | QHYZYB-2023092212 | 内窥镜结扎器（国产） | HM/105-8(7、6、5、4、3、2、1）-A（B） | 供临床单位与内窥镜配套用于食道静脉曲张的血管结扎。 1. 天然橡胶环，紧缩力好，释放后的内径更小。2. 释放阻力明显，手感好，不易引起误释放。3. 套扎区域视野清晰，提高了操作性能。
|  | 一次性使用热活检钳（国产） | VDK-FD-25-180-A | 该产品与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取以及小于5mm息肉的摘取。 1、刀口锋利度处理，侧齿间隙小，咬合力大，活检摘取快速。2、杯口通电范围设计，可实现出血部分的快速电凝，范围可控。与黏膜切开刀配合使用。
VDK-FD-25-180-B
VDK-FD-25-180-C
VDK-FD-25-180-E
13 | QHYZYB-2023092213 | 一次性使用吸氧管（国产） | 鼻氧管型：JK.BYGS.A.Y(大号双鼻） | 鼻氧管型（含湿化液）由大号双鼻鼻氧管、湿化液、湿化瓶及使用记录卡组成； 适用范围：产品用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。
|  |  | 鼻氧管型：JK.BYGS.C.Y(小号双鼻） | 鼻氧管型（含湿化液）由小号双鼻鼻氧管、湿化液、湿化瓶及使用记录卡组成；适用范围：产品用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。
|  |  | 面罩型：JK.MZ.L.Y(大号） | 吸氧面罩型（含湿化液）由吸氧面罩、湿化液、湿化瓶及使用记录卡组成，其中吸氧面罩由铝卡、面罩、连接块、输氧软管、连接头、松紧带组成。 适用范围：产品用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。
14 | QHYZYB-2023092214 | 一次性使用压力传感器（国产） | MMBPTSA20 | 1、该产品适用于测量动脉血压和静脉血压，该产品由灌注器、电缆线、灌注阀、传感器芯片、压力腔、后方盖、调零三通、有孔堵帽、传输管路和保护套组成。 2、压力测量范围： -50-300mmHg 灵敏度：5uV／V／mmHg±1％ 零点漂移值：±10mmHg（国际标准：±25mmHg） 冲刷装置流速：（3±1）ml／h／，在300mmHg压力下。 漏电流：≤10uA 压力检测管线长度：1250mm。(以上参数均要求由国家药监局监测报告提供)； 使用温度范围：15～40℃ 激励频率：直流（DC）到Hz 激励阻抗：小于3000Ω 输出阻抗：大于200Ω 相位偏移: 小于5° 3、国际最高水准定制型有创压力芯片，性能卓越，保证检测数据的准确性及稳定性； 4、可提供规格齐备的设备连接电缆，兼容各类监护仪器，一套装置可同时进行3项的压力监测（ABP、CVP、IP、肺动脉压）可以进行多项串联； 5、全密闭式结构系统，减少泄露及感染风险，保证患者使用安全； 6、配备6种导联线接头形式(可配备尤它接头（扁头），雅培、美代接头（水晶头），飞利浦接头，爱德华接头，BD接头，阿弓接头)，适用于主流使用要求； 7、恒定准确的液体流量控制，单手操作即可完成管路排气，且配备固定架，方便临床护理和使用过程中患者的舒适度，还可使临床校准时“零点”固定不漂移从而更加准确。 8、配置传输管路长度为200mm与300mm。
MMBPTSA30
15 | QHYZYB-2023092215 | 医用吸氧面罩（国产） | 成人型（高浓度面罩） | 氧袋面罩。本产品由罩体、转换接头、鼻夹、供氧管、供氧管接头、松紧带组成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，一次性使用。 适用于各种需要面罩给氧的患者。
小儿型
16 | QHYZYB-2023092216 | 透明质酸修护生物膜（国产） | 80g/支 | 由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠、丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物、聚二甲基硅氧烷1，2-戊二醇、纯化水组成，为白色或白色乳膏状，无异味、无杂质。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌、致敏原的伤害，并保持微创面的湿润环境。适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创手术皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。
17 | QHYZYB-2023092217 | 化学换肤术护理包（国产） | 40人份 | 由透明质酸修护贴敷料、果酸活肤液、医用无纺布、棉签组成。适用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。
18 | QHYZYB-2023092218 | 聚乙烯醇栓塞微球（国产） | 100-300um(无色型) 300-500um(无色型) 500-700um(无色型) 700-900um(无色型) 900-1200um(无色型) | 1g栓塞微球：7mL生理氯化钠溶液，聚乙烯醇栓塞微球可封堵供血血管，阻断血供，抑制肿瘤病灶扩大。适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。该种栓塞微球保存在生理盐水溶液中，规格齐全，粒径均一，表面光滑，具有压缩性的无色透明圆球形微球，性质稳定，不堵塞导管。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于医疗器械耗材可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。