## 1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2024021801 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（进口） | Prismaflex M100 set | 由AN69空心纤维等组成，膜面积1.0m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  |  | Prismaflex M60 set | 由AN69空心纤维等组成，膜面积0.6m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  |  | Prismaflex M150 set | 由AN69空心纤维等组成，膜面积1.5m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  |  | PRISMAFLEX ST100 SET | 由AN69 ST空心纤维等组成，膜面积1.0m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  |  | PRISMAFLEX ST150 SET | 由AN69 ST空心纤维等组成，膜面积1.5m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（进口） | oXiris Set | 由空心纤维（丙烯和甲磺酸钠聚合物+聚乙烯亚胺+嫁接肝素）等组成，用于急性肾功能衰竭和液体超负荷的病人
|  | 血液灌流器及管路配套（进口） | PRISMAFLEX ADSORBA300kit | 由ADSORBA吸附器等组成，与PRISMAFLEX控制单元配套使用，执行血液灌流疗法。
2 | QHYZYB-2024021802 | 一次性使用子母式集尿袋（国产） | 单腔 集尿袋规格：2500ml 计量盒规格：500ml | 本产品由护帽，免针式取样口，止流夹，连接管，挂钩，计量盒，集液袋，三丰狗窝，十字阀，螺旋阀，床单夹组成，供临床收集尿液用。
3 | QHYZYB-2024021803 | 极速生物综合挑战测试包（进口） | 41482V | 该产品由于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌符合验证。该产品内含生物指示物和化学指示物，生物监测判读时间为24分钟，配套生物阅读器及破碎器，菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌，符合ISO11138标准，且化学指示物为第五类综合指示物，化学指示物为移动式判读设计。判读标准以黑色进入卡上ACCEPT（成功）的窗口，如进入REJECT(窗口）为失败。
|  | 1235LFB-D测试包（进口） | 47594 | 本产品含有B-D测试纸、叠片、复膜的叠片、泡棉片、外面包有一张皱纹纸并经一片指示标签封装打包而成。本产品用于监测132℃或134℃预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的试验。
|  | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡（进口） | 1251 | 本产品适用于环氧乙烷包内灭菌质量的化学监测。采用长条型燃料设计，监测范围广，在一定的环氧乙烷气体浓度、温度、湿度和时间作用下产生明显变色反应，表明灭菌过程符合要求。灭菌合格与否颜色差异明显，易于判读。
|  | 1355一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽）（进口） | 1355 | 本产品用于压力蒸汽灭菌包外化学监测，斜形条纹内含专用染料，经过压力蒸汽暴露后产生明显变色反应，表示物品包经过灭菌处理。专为无纺布包装材料设计的压敏性粘合剂，粘性佳，且易揭除。皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂；背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。本品无铅无污染，安全环保。
|  | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（进口） | 1262 | 本产品为自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂，由嗜热脂肪杆菌芽胞菌片、培养基及塑料外壳组成。抗力稳定统一。不需要再做阴性对照培养。48小时培养后观察结果。
4 | QHYZYB-2024021804 | 自粘弹力绷带（进口） | 1583（75mm x 4.5m） | 本品为纺织加工而成的卷装的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制胶体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，具有弹力自粘特性。非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。
5 | QHYZYB-2024021805 | 弹性柔棉宽胶带（进口） | 2733-75（75mm x 5m） | 本产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。粘贴部位为完好皮肤。用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
6 | QHYZYB-2024021806 | 液体敷料（进口） | 3346（容量28mL/瓶，喷涂式） | 本产品是多种高分子聚合物，可形成防水透气的薄膜，不含酒精配方，安全无刺激，30秒快干成膜后可以最长达72小时，可达到防水效果并防止污物入侵，有效抵御大小便、伤口渗液、反复摩擦及黏胶对皮肤的侵蚀和损伤。适用于各类医用黏胶下方皮肤的保护，以及造口周边、引流管周边、放疗区域、失禁、骨突部位、负压封闭引流周边皮肤保护。
7 | QHYZYB-2024021807 | 手术防粘连液（国产） | 2ml | 结构及组成：该产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖(Carboxymethyl Chitosan),氯化钠(0.9%,w/w),亚硫酸钠(0,05%,w/w)和水组成。氯化钠溶液经0.22 μm滤膜过滤后湿热灭菌;亚硫酸钠溶液经湿热灭菌;注射用水经湿热灭菌;经无菌加工技术使产品无菌,一次性使用。适用范围：用于预防或减少腹(盆)腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。
8 | QHYZYB-2024021808 | 快速多酶洗液（手洗型）（国产） | 1L/桶 | 100%原液进口高效洁净。高效、快速、弱碱性多酶配方。由多种蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纤维素酶等多种酶与渗透剂、洗涤剂和酶稳定剂组成的新型多酶复方制剂。按1：100到1：200比例稀释后进行手洗。
9 | QHYZYB-2024021812 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 (国产） | B0276 | B型成人款，由管路及接头组成，直接头、360度延长管、呼吸过滤器、麻醉储气囊、麻醉面罩及单管为选配件。产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。
|  | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 (国产） | B0499 | B型 儿童款 由管路及接头组成，直接头、360度延长管、呼吸过滤器、麻醉储气囊、麻醉面罩及单管为选配件。产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。
10 | QHYZYB-2024021813 | 麻醉机和呼吸机用管路套组 (国产） | Y-I-1配过滤器 | 麻醉机和呼吸机用管路套组主要由管路和各种接头组成，可选配呼吸气囊、面罩、过滤器及集水杯。呼吸管路是伸缩型，从使用频次上分为一次性使用呼吸管路。呼吸管路从使用机型上分为麻醉机用呼吸管路、呼吸机用和雾化器用呼吸管路。呼吸管路从使用对象分为成人用呼吸管路经环氧乙烷灭菌，一次性使用，主要与麻醉机、呼吸机、雾化器配套使用，建立人工呼吸通道。
11 | QHYZYB-2024021814 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 (国产） | 9# | 包含：腰椎穿刺针一个,一次性使用无菌注射器2.5ml带针,一次性使用无菌注射器5ml（带针）一个、镊子一个、测压管一只、试管6个、试管塞6个、医用橡皮手套一双、医用脱脂纱布≥一块7.5cm*7.5cm*12层、一次性使用棉球≥2个、一次性医用棉签一个、自粘伤口敷料一块6cm*7.5cm、孔巾50*60cm一个、中单50*80cm一个、小方盒一个34.5cm*13、吸塑盒一个85cm*1.8cm
12 | QHYZYB-2024021815 | 一次性使用喉镜片（国产） | 小号 | 喉镜片由上、下镜体构成，采用符合GB/12673的ABS树脂制成。产品应无菌，与型号为ZX-KSHJ可视喉镜配套使用，供临床急救及麻醉手术时协助插管使用。
|  |  | 中号 | 喉镜片由上、下镜体构成，采用符合GB/12674的ABS树脂制成。产品应无菌，与型号为ZX-KSHJ可视喉镜配套使用，供临床急救及麻醉手术时协助插管使用。
|  |  | 大号 | 喉镜片由上、下镜体构成，采用符合GB/12675的ABS树脂制成。产品应无菌，与型号为ZX-KSHJ可视喉镜配套使用，供临床急救及麻醉手术时协助插管使用。
13 | QHYZYB-2024021816 | 一次性使用脐带剪断包（国产） | / | 脐带剪断器、脐带布/常规
14 | QHYZYB-2024021817 | 一次性使 用喉罩气 道导管（国产） | 普通型 DLM1.5 | 用途：适用于需要进行全麻手术以及急救复苏的患者作人工通气或与其他需要呼吸的患者建立短期非确定性人工气道。主要结构：普通型由通气主管、罩囊、充气管、指示气囊、接头（15mm圆锥接头）和单项阀组成。 密封性：喉罩气囊、主体管、充气装置连接处应密封良好，在充入最大充其量的120%气体后，持续30min，各粘接部分无漏气现象。连接牢固度：接头与主体管、充气管与气囊、充气管与指示气囊、主体管与连接件连接应牢固，在各连接处分别施加20N轴向静拉力作用下，持续15s，无脱落或分离现象。材质：采用医用纯硅胶制作，无毒无刺激。
普通型 DLM2.0
普通型 DLM2.5
普通型 DLM3.0
普通型 DLM4.0
15 | QHYZYB-2024021818 | 气管插管引导丝（国产） | Fr6 | 由外套塑料软管和铝制内芯组成；型号：硬质型；导丝管体粗细均匀，光滑清洁无异物，无明显可见疝突现象；硬质型导丝应具有抗弯曲性，按规定试验时下垂高度不超过2mm；气管插管时易被塑形。
Fr10
16 | QHYZYB-2024021819 | 医用凡士林纱布（国产） | 6*8*8cm | 产品由脱脂棉纱布，凡士林，石蜡油组成用于皮肤防护，保护创面。
17 | QHYZYB-2024021820 | 非吸收性外科缝线（国产） | 各规格涤纶编织线 | 2-0（6*14）4-0（4*12） 3-0（5*12可分为带针与不带针，可带针的规格：圆3/8弧针、三角3/8弧针，圆1/2弧针、三角1/2弧针，直针，三角半弯针。
18 | QHYZYB-2024021823 | 压力导丝（进口） | C12059 | 导丝长度：1750mm(允差±50mm)；柔软段长度：310mm(允差±10mm)；尖端(不透射线)：30mm(允差±3mm)；导丝最大外径：0.36mm(允差±0.02mm)
19 | QHYZYB-2024021824 | 预装式张力环（进口） | ACPi-11 | 产品由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)制成，为过半圆的圆弧状结构及组成整体结构，圆弧环两端有手术夹持定位孔。预置于植入器中，环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于阻止因囊袋纤维化造成的囊袋皱缩，力图在悬韧带 损伤后使囊袋恢复圆形。适用于白内障手术中的术前或术中悬韧带断裂、悬韧带脆弱以及有囊袋皱缩风险特别是伴有高度近 视的患者。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。