**指夹式脉搏血氧仪技术参数**

**（58台）**

1. 显示方式：OLED显示
     血氧饱和度显示：0~ 100%
     脉率显示：25~ 250 BPM，±1%或±1BPM，取大者
2、电源：2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围：2.63~ 3.0V.±5%
3、功耗：小于40mA
4、测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM，取大者
5、弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值
6、抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%
7、具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机

**雾化器参数**

**（2台）**

1、通过压缩空气将药液雾化成极其微小的雾粒，作为气雾被病人吸入治疗

2、主要材料：塑料

3、技术参数：压缩泵自由空气流量：≥10L/min

 压缩泵最大压强：≥0.15MPa

 最大雾化率：≥0.2ml/min

 熔丝管：T1.6AL250V,Φ5\*20

 噪音：≤65dB(A)

4、外形尺寸：≥210\*103\*180mm

5、主机采用无润滑单缸活塞泵作为气压源，雾化杯使用卡槽设计