## 1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2023112701 | 微导管（进口） | STD125-26S | 结构组成：包括微导管和塑型针。塑型针由304不锈钢制成.微导管带有铂镍合金不透射线标记，带有亲水涂层，由管体部分，保护套管.保护套和座组成. 适用范围：产品用于向人体血管系统注入诊断.栓塞或治疗性药剂，以及在腹部，外周和冠状动脉血管中进行超选造影，需搭配合适的微导丝使用。本产品是用于插入细小血管以实施血管造影，栓塞物质以及药物剂等的注入导管。
|  | 微导丝（进口） | STM180-18S | 结构组成：产品由导丝.插入针和扭矩器组成，插入针的制造材料为304不锈钢，扭矩器的制造材料为聚乙烯。导丝表面涂有聚亚胺酯树脂和亲水涂层.由芯线和绕丝组成，制造材料为芯线：304不锈钢.近端线圈绕丝：316不锈钢.远端X射线不透过线圈绕丝;铂镍钛合金。 适用范围：用X射线观察病患部位并插入导管，或是为了把在对患部实施扩张.栓塞.活检.引流.药剂的注入.等处置时使用的导管引导到除冠状动脉以及心脏意外的血管中目标部位而使用的导丝。用于插入细小血管以实施血管造影、栓塞物质以及药物剂的注入使用。
2 | QHYZYB-2023112702 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件（国产） | 导丝导入型各规格 | 1.导管材质：聚氨酯材质； 2.管壁管体：具有两种不同设计，前端直型和前端猪尾设计，内侧开孔，具备防堵引流功能； 3.在X光线下显影，并有相应的刻度标识，易于掌握置管深度； 4.具有以下型号：6Fr-30cm，8Fr-30cm，10Fr-30cm，12Fr-30cm以供临床根据患者不同情况进行选择； 5.基本配置有：一次性实用配药针，一次性使用配药注射器，移动夹/固定片，无菌塑柄手术刀，非吸收性外科线缝，一次性使用非灭菌橡胶外科手套，医用无菌敷料，外科纱布敷料，医用脱脂棉，一次性使用消毒刷，一次性孔巾，一次性医用中单，体外吸引连接管，导丝导入型引流导管，导丝，导引穿刺针，组织扩张器 6.适用范围：腹腔积液积水，胸腔积液积水，胸腔积气
3 | QHYZYB-2023112703 | 子宫填塞球囊导管（进口） | J-SOS-100500 | 1.产品结构组成：产品由球囊，球囊柄，导管，充盈接口和注射器组成。 2.产品规格：直径24Fr，长度54cm，球囊最大容积500ml 3.产品设计：球囊前端导管侧面有引流口，尾端有注水口和引流口。 4.产品特色：治疗产后子宫出血的专业产品。根据产后宫腔形态设计，更贴合自然宫腔形态。 5.产品材质：球囊和导管的材料均为纯硅胶，粘合剂为Loctite 3311&3321，该产品无菌状态提供，一次性使用。
4 | QHYZYB-2023112704 | 可吸收止血微球 （国产） | 0.5g | 1.本品从植物（马铃薯）淀粉中提取，经过交联等一系列化学反应制备，其主要成分为多微孔多聚糖，一次性使用。本品作为一种辅助的止血用品，适用于手术中加压、绑扎或其它常见止血措施无效或不能实施时，对毛细血管、静脉和动脉的止血。三类可吸收耗材，可用于动脉止血的耗材。
5 | QHYZYB-2023112705 | 一次性使用双管喉罩（进口） | Size3（患者体重：30-50kg，最大罩囊容积：30ml,胃管最大尺寸：14Fr) | 产品性能结构及组成： 一次性使用双管喉罩是由充气阀、只是球囊、充气管、后板、充气罩囊、通气导管、牙垫、胃液引流导管路径、固定片以及导管接头组成。其中固定片和导管接头的材质为聚碳酸酯，其他部分材质为聚氯乙烯。本产品为一次性使用无菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。 产品适用范围： 一次性使用双管喉罩用于在常规麻醉和急诊治疗中建立并维持气道控制，在预期或非预期困难气道情况下，也可作为“抢救气道器械使用。
|  | 一次性使用双管喉罩（进口） | Size4(（患者体重：50-70kg，最大罩囊容积：45ml,胃管最大尺寸：14Fr))
|  | 一次性使用双管喉罩（进口） | Size5(（患者体重：70-100kg，最大罩囊容积：45ml,胃管最大尺寸：14Fr))
6 | QHYZYB-2023112706 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶(国产） | 3ml | 该产品由预充式注射器、延长管和预灌封在注射器中的凝胶组成。凝胶主要由交联透明质酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和注射用水组成。透明质酸钠为微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/ml。灌封了凝胶的注射器已经过高温蒸汽灭菌，该产品一次性使用。该产品在临床上配合球囊，辅助预防中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连。
7 | QHYZYB-2023112707 | 植入式心脏起搏器（进口） | 单腔：XL SR5626 | 单腔；适应症：适用于治疗心律失常； 结构组成：由起搏器的脉冲发生器和扭矩扳手组成；材质：起搏器主体外壳为钛合金
8 | QHYZYB-2023112708 | 脑脊液分流器及组件（进口） | 分流阀组件 | 用于引流脑脊液，起到治疗脑积水及调节颅内压的作用。
脑室端导管
可调压阀
腹腔端导
9 | QHYZYB-2023112709 | 一次性使用皮肤吻（缝）合器(国产) | 35针 | 采用外科植入不锈钢材料制造；适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合。
10 | QHYZYB-2023112710 | 氮中一氧化氮气体标准物质（国产） | 8L | 配套一氧化氮治疗仪使用，用于肺动脉高压的治疗（佛山分析仪有限公司、一氧化氮治疗仪、BG-95）
11 | QHYZYB-2023112711 | 可吸收止血纱（进口） | 2.5cm*5.1cm 1961 | 该产品是由再生氧化纤维素的可控氧化而制备的一种无菌可吸收编织物。织物为白色，带有浅黄色的内衬，有轻微的焦糖味。经辐射灭菌，一次性使用。在外科手术中结扎法或其他常规控制方法不适用或无效时，该产品作为辅助用品控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。
12 | QHYZYB-2023112712 | 形状记忆肋骨环抱接骨板（国产） | JLG4H10-45W | 该产品适用于外科手术时肋骨骨折内固定。该产品由符合GB24627标准的镍钛合金制造，灭菌包装。灭菌产品采用伽马射线辐照灭菌。总长L(mm)：45(+0/-0.2)、主板宽B(mm）：4（+0.2/-0.2)、主板厚δ(mm):1.00-1.20(+0.1/-0.1)、环抱臂开口F：（1/4~3/4)D、环抱臂口径D（mm)：10-17(+0.5/-0.5)、环抱臂对数S：4
JLG4H11-45W
JLG4H12-45W
JLG4H13-45W
JLG4H14-45W
JLG4H15-45W
JLG4H16-45W
JLG4H17-45W
13 | QHYZYB-2023112713 | 漏斗胸矫形系统（进口） | 01-3707-05 | 该产品由肋骨矫形板和固定片组成，采用复合GB4234标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。 漏斗胸矫形系统应用于漏斗胸和其他胸骨畸形矫形内固定，胸腔镜辅助送入胸骨下端后方将下陷的胸骨抬举，该产品用于做（微创）漏斗胸，鸡胸矫形手术（Nuss手术）。该产品手术后应创伤小，出血少，手术时间短，恢复快，钢板固定稳固，胸前无切口。
01-3708-05
01-3709-05
01-3710-05
01-3711-05
01-3712-05
01-3713-05
01-3714-05
01-3715-05
01-3716-05
14 | QHYZYB-2023112714 | 外周神经丛刺激针（D型）（进口） | 0.71*50mm | 产品由带绝缘涂层的刺激针、注射管、鲁尔锁定接头、电极线组成。用于外周神经丛阻滞 与Stimuplex Dig RC/HNS 11/12 神经丛刺激器配套使用
0.71*120mm
15 | QHYZYB-2023112715 | 一次性使用血液回收罐装置（国产） | HSG（250ml ） | 一次性使用血液回收罐装置是与血液回收机配套使用该产品由回收罐、泵管管路、吸引管管路、收集袋、废液袋、及负压吸引管组成 ，用于外科手术时对患者进行血液回收、血液成分分离、清洗、置换。 设备名称：3000型血液回收机配套使用
|  | 一次性使用血液收集装置（国产） | 2000ml | 产品由吸引器、吸引管路、负压吸引管、过滤储血器等组成。用于将 手术中的失血收集、抗凝、过滤后直接进行自体血液回收或经血液回收及处理后回输给病人。 设备名称：3000型血液回收机配套使用
16 | QHYZYB-2023112716 | 一次性使用切口牵开固定器（国产） | PQA(60/70-60/150) | 一次性切口牵开固定器由外环、置入环和通道组成。产品各个使用连接均能承受不小于10N的牵拉力,不脱开、不撕裂；置入环、外环在受到不少于20N径向外力的作用下，能产生弹性变形，外力释放后能弹性恢复。PQA型和PQB型的置入环、外环选用PU(聚氨酯)材料制造；PQA型通道选用PU(聚氨酯)薄膜制造，通道长度应能根据手术需要进行调节，随着外环的手动翻转而卷曲缩小或牵开伸长。PQB型的通道选用硅胶材料制造，通道应能随着置入环、外环的弹性变形或自然恢复顺利地卷曲或舒展。产品经辐照或环氧乙烷灭菌后应无菌。 适用于小切口手术及微创手术扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。
PQA(80/90-80/150)
PQA(120/130-120/250)
PQA(150/160-150/250)
PQA(180/190-180/250)
PQA(220/230-220/250)
PQA(270/280-270/250)
PQA(320/330-320/250)
17 | QHYZYB-2023112717 | 一次性使用乳胶导尿管（国产） | 双腔导尿管（标准型)14Fr | 主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。 一次性使用乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成。
18 | QHYZYB-2023112718 | 导管护理擦片（国产） | 3cm*6cm 100片/盒 | 卫生湿巾 3cmX6cmX1片 含2%葡萄糖酸氯己定和70%乙醇，快速杀菌，长效抑菌，专用于导管接口的擦拭消毒，一次性独立包装，使用方便、快捷、无污染。预防中央导管相关血流感染
19 | QHYZYB-2023112719 | 一次性使用体表引流管（国产） | 15Fr-45多通道型 | 该引流管由引流段，内增强连接管和连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
|  |  | 24Fr-45多通道型 | 该引流管由引流段，内增强连接管和连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
|  |  | 26Fr-30双套管型 | 由外套管、中心抽吸管、双套管连接座、双套管上盖、∅2.5外延管、TPU针座、∅6.4和∅8.4连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
|  |  | 30Fr-30双套管型 | 由外套管、中心抽吸管、双套管连接座、双套管上盖、∅2.5外延管、TPU针座、∅6.4和∅8.4连接管组成，供体表创伤或切口引流用。
20 | QHYZYB-2023112720 | 无菌敷贴 （国产） | 甲壳素抗菌止血材料贴膜100*100mm | 由无纺布胶布或聚氨酯薄膜(PU膜)胶布、敷料块、甲壳素（壳聚糖）无纺布、离型纸组成，主要用于手术后切口及创口外敷
甲壳素抗菌止血材料贴膜100*150mm
甲壳素抗菌止血材料贴膜100*200mm
甲壳素抗菌止血材料贴膜100*250mm
21 | QHYZYB-2023112721 | 一次性使用无菌敷贴 （国产） | 10cm*15cm | 一次性使用无菌敷贴由基材、隔离纸（或加敷芯）组成。其中基材由聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用双可降解离型纸制成，敷芯由网膜和针刺棉制成。 适用于手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用。
10cm*20cm
10cm*10cm
22 | QHYZYB-2023112722 | 一次性末梢采血器（国产） | 安全锁卡式：Press 2（21G、28G） | 适用范围：本产品主要用于外科检验，供人体末梢采血用（医院内分泌、检验科、新生儿科等供快速血糖检测、血常规检测、新筛采血等等其他末梢血检验项目使用）； 结构组成：本产品由外壳、弹簧、推发器、针芯、钢针（针尖科增加硅油层）、保护杆、尾盖装配而成。钢针采用06Cr19NⅡ1制成,弹簧采用碳素弹簧钢丝制成,其他部件为塑料件,塑料件主要由ABs、PE、POM塑料粒子制成,是一种自带发射机构的采血器。
23 | QHYZYB-2023112723 | 一次性使用无菌引流导管套装（国产） | 脓肿引流型（复合型） 202-10C | 主要用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入脓肿进行引流。由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、连接管、引流灌注冲洗防逆连接器、固定夹、固定贴、开皮刀、非吸收外科缝线（带针）、脱脂棉纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、中单、孔巾构成。引流导管由接头、止液夹、导管组成，导引针由针座、针管组成，扩张管由尖端和接头组成，连接管由接头与管体组成。其中：开皮刀、非吸收外科缝线（带针）、脱脂棉纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、中单、孔巾为外购件。
24 | QHYZYB-2023112724 | 一次性使用医用三通道旋阀（国产） | 带连接管式三通道旋阀 | 产品适用于输液治疗及压力监测时切换通路。产品由阀芯、阀体、护帽、内螺纹卡圈、保护帽、外圈锥接头、延长管、夹子组成。