准分子气体更换参数

1. 投标单位必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程，对委托内容进行如实检查和维护，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的安全正常运行。
2. 提供爱尔康EX500使用：准分子气体（氟化氩） 一瓶
3. 钢瓶型号：20L
4. 产品净值：3立方平米
5. 充装压力：15MPa
6. 阀门接口：DIN8
7. 能量输出：100%电压输出大于5.5W

1. 24小时电话响应服务，且有专人负责医院的服务响应.无限次数的远程故障诊断.
2. 常规性保养1次，以保证设备处于最佳运行状态。

保养内容包括：设备的安全性能检查、设备清洁保养、技术性能测试及校准、

运行状态等硬件部分检查等。

保养质量：必须达到厂家标准和用户临床诊断要求。

1）.目标能量（Target）测试通过

2）.图象质量（效果）正常

3）.扫描测试通过

4）.跟踪调整/校准 （dx/dy=0/0）

5）.PMMA能量密度校准65um（+-1.5um）

6）.瞄准光、固视光、十字叉丝中心重合

1. 软件系统：保养维护后操作界面、重建应用、用户参数、网络传输等所有软件功能正常.